院内文件

地球与空间科学学院

规章制度汇编

安全与综合管理分册

（第二版）

二○一二年四月

本册编辑人员（按姓氏笔画为序）

于超美 冯慧福 任景秋 刘大平 孙荣双 宋振清

李士强 李凤棠 赵印香 赵克常 秦江红

审校：于超美  孙荣双  宋振清

# 目  录

第一部分 北京大学地球与空间科学学院消防安全管理规定	1

第一章 总 则 	1

第二章 消防安全责任	2

第三章 消防安全管理	3

第四章 消防安全检查和整改	6

第五章 消防安全教育和培训	8

第六章 灭火、应急疏散预案和演练	10

第七章 消防经费	11

第八章 奖 惩	 12

第九章 附 则	 12

第二部分 北京大学地球与空间科学学院实验室管理	13

一 实验室工作管理条例	13

第一章 总 则 	13

第二章 基本任务	14

第三章 建 设	 15

第四章 管 理 	17

第五章 体制与机构	19

第六章 队伍建设	20

第七章 附 则 	24

二 实验室安全管理条例	24

三 造山带与地壳演化教育部重点实验室章程	28

四 造山带与地壳演化教育部重点实验室安全管理条例	31

第一章 气体钢瓶使用规则	33

第二章 真空干燥箱使用规范	34

第三章 放射性物质个人防护	35

第四章 电子探针实验室JXA-8100电子探针仪操作规程	36

第五章 ICP-MS实验室 MC-ICP-MS同位素比值测试操作规程	37

第六章 X-荧光实验室熔片法操作规程	39

第七章 X-荧光实验室烧失量测定操作规程	40

第八章 X—荧光实验室压片法操作规程	41

第九章 X射线衍射实验室X’pert Pro MPD 操作规程	42

第十章 样品制备加工室操作规程	43

第十一章 裂变径迹实验室仪器设备操作规程	44

第十二章 样品制备选矿室操作规程	46

第十三章 红外光谱实验室操作规程	47

第十四章 前处理实验室ICP-MS用高压罐溶样操作规程	48

第十五章 同位素实验室高频感应电磁炉操作规程	49

第十六章 同位素实验室真空系统操作规程	50

第十七章 超净化学实验室安全管理制度	52

五 教学实验中心管理制度	57

第一章 专业基础课实验技术人员职责	57

第二章 安全管理制度	58

第三章 卫生及管理制度	59

第四章 网络计算机室管理制度	60

第五章 网络计算机室操作指南	61

第六章 显微镜实验室实验规定	62

第七章 数码相机显微照相使用说明	63

第八章 Raman--1000操作流程	65

第九章 激光拉曼室安全管理制度	66

第十章 化学分析实验课学生守则	67

第十一章 高温电炉操作规则	68

第十二章 高温炉室安全管理制度	69

第十三章 分析天平使用规则	69

第十四章 学生实验课守则	70

六 理论与应用地球物理研究所实验室安全管理制度	72

七 空间物理与应用技术研究所实验室安全管理制度	78

八 遥感中心实验室安全管理制度	80

第一章 遥感所中心实验室工作管理章程	80

第二章 遥感所中心实验室安全管理制度	83

九 地空学院分馆（地球物理学系图书馆）安全管理制度	86

十 地空学院分馆（地质学系）规章制度	87

第一章 文献借阅规定	88

第二章 计算机使用规定	88

第三章 保密图件和资料的保管和借阅规定	89

第四章 安全管理规定	91

十一 北京大学地质陈列馆地质档案馆安全制度	92

十二 逸夫贰楼安全管理制度	92

十三 门卫职责	94

第三部分 北京大学地球与空间科学学院学生安全教育及管理	96

第一章 总 则	 96

第二章 安全教育	96

第三章 安全管理	97

第四章 事故处理	99

第五章 学生使用实验室管理	100

第六章 学生进入实验室注意事项	102

第七章 学生自习室安全规定	103

第八章 学生宿舍安全管理	105

第九章 北京大学地球与空间科学学院学生宿舍安全承诺书	107

# 第一部分 北京大学地球与空间科学学院消防安全管理规定

## 第一章 总 则

第一条 为了加强和规范我院的消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障师生员工生命财产和学校财产安全，根据消防法、高等教育法等法律、法规，制定本规定。

第二条 学院在消防安全工作中，应当遵守消防法律、法规和规章，贯彻预防为主、防消结合的方针，履行消防安全职责，保障消防安全。

第三条 学院应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位消防安全责任人。

第四条 学院应当开展消防安全教育和培训，加强消防演练，提高师生员工的消防安全意识和自救逃生技能。

第五条 学院师生员工应当依法履行保护消防设施、预防火灾、报告火警和扑救初起火灾等维护消防安全的义务。

## 第二章 消防安全责任

第六条 学院应当履行下列消防安全职责：

（一）落实学校的消防安全管理规定，结合本院实际制定并落实本单位的消防安全制度和消防安全操作规程；

（二）建立本院的消防安全责任考核、奖惩制度；

（三）开展经常性的消防安全教育、培训及演练；

（四）定期进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

（五）按规定配置消防设施、器材并确保其完好有效；

（六）按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，并保证疏散通道、安全出口畅通；

（七）消防控制室配备消防值班人员，制定值班岗位职责，做好监督检查工作；

（八）新建、扩建、改建及装饰装修工程报学校消防机构备案；

（九）按照规定的程序与措施处置火灾事故；

（十）学校规定的其他消防安全职责。

第七条 学生宿舍管理部门还应当履行下列安全管理职责：

（一）建立由学生参加的志愿消防组织，定期进行消防演练；

（二）加强学生宿舍用火、用电安全教育与检查；

（三）加强夜间防火巡查，发现火灾立即组织扑救和疏散学生。

## 第三章 消防安全管理

第八条 学院应当将学生宿舍、教学楼、图书馆、博物馆、易燃易爆等危险化学物品的储存地点、实验室、计算机房和承担国家重点科研项目或配备有先进精密仪器设备的地点、地下室、半地下室列为学院消防安全重点部位。

第九条 学院举办文艺、体育、集会、招生和就业咨询等大型活动和展览时，应当确定专人负责消防安全工作，明确并落实消防安全职责和措施，保证消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定，制定灭火和应急疏散预案并组织演练。

第十条 学院应当按照国家有关规定，配置消防设施和器材，设置消防安全疏散指示标志和应急照明设施，每年组织检测维修，确保消防设施和器材完好有效。

学院应当保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。

第十一条 学院进行新建、改建、扩建、装修、装饰等活动，必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，并依法办理建设工程消防设计审核、消防验收或者备案手续。学院各项工程消防设施的招标和验收，应当有学校消防机构参加。

施工单位负责施工现场的消防安全，并接受学校消防机构的监督、检查。竣工后，建筑工程的有关图纸、资料、文件等应当报学校档案机构和消防机构备案。

第十二条 地下室、半地下室和用于生产、经营、储存易燃易爆、有毒有害等危险物品场所的建筑不得用作学生宿舍。学生宿舍、教室和礼堂等人员密集场所，禁止违规使用大功率电器，在门窗、阳台等部位不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

第十三条 利用地下空间开设公共活动场所，应当符合国家有关规定，并报学校消防机构备案。

第十四条 学院购买、储存、使用和销毁易燃易爆等危险品，应当按照国家有关规定严格管理、规范操作，并制定应急处置预案和防范措施。管理和操作易燃易爆等危险品的人员，上岗前必须进行培训，持证上岗。

第十五条 学校院应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火；因特殊原因确需进行电、气焊等明火作业的，动火人员应当向学校消防机构申办审批手续，落实现场监管人，采取相应的消防安全措施。作业人员应当遵守消防安全规定。

第十六条 学院应与外来务工人员明确消防安全责任，加强监督检查。

第十七条 发生火灾时，学院应当及时报警并立即启动应急预案，迅速扑救初起火灾，及时疏散人员。

第十八条 学院应当建立健全消防档案。消防档案应当全面反映消防安全和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新。

## 第四章 消防安全检查和整改

第十九条 学院每月至少进行一次防火检查。检查的主要内容包括：

(一)火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施的落实情况；

(二)疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

(三)消防车通道、消防水源情况；

(四)消防设施、器材配置及有效情况；

(五)消防安全标志设置及其完好、有效情况；

(六)用火、用电有无违章情况；

(七)重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况；

(八)消防安全重点部位管理情况；

(九)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况；

(十)其他需要检查的内容。

第二十条 对下列违反消防安全规定的行为，检查、巡查人员应当责成有关人员改正并督促落实：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（三）占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

（七）常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

（八）违章进入易燃易爆危险物品生产、储存等场所的；

（九）违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

（十）其他违反消防安全管理规定的行为。

第二十一条 对不能及时消除的火灾隐患，学院应当及时向学校及相关单位的消防安全责任人或者消防安全工作主管领导报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及负责整改的人员，并落实整改资金。

第二十二条 对于涉及城市规划布局等学校无力解决的重大火灾隐患，学院应当及时向其上级主管部门报告。

第二十三条 火灾隐患整改完毕，学院应当将整改情况记录报送相应的消防安全工作责任人或者消防安全工作主管领导签字确认后存档备查。

## 第五章 消防安全教育和培训

第二十四条 学院应当将师生员工的消防安全教育和培训纳入学校消防安全年度工作计划。

消防安全教育和培训的主要内容包括：

(一)国家消防工作方针、政策，消防法律、法规；

(二)本单位、本岗位的火灾危险性，火灾预防知识和措施；

(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

(四)报火警、扑救初起火灾和自救互救技能；

(五)组织、引导在场人员疏散的方法。

第二十五条 学院除了加大消防硬件设施投入外，还专门组织专业技术人员对师生员工进行 “四个能力”知识的学习培训，并对学院师生员工消防知识掌握情况进行考核，使每位员工都具备“四个能力”，即：检查消除火灾隐患能力，扑救初起火灾能力，组织疏散逃生能力，消防宣传教育能力

第二十六条 学院应当采取下列措施对学生进行消防安全教育，使其了解防火、灭火知识，掌握报警、扑救初起火灾和自救、逃生方法。

（一）每学年至少举办一次消防安全专题讲座；

（二）对进入实验室的学生进行必要的安全技能和操作规程培训；

第二十七条 学院应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。消防安全重点部位对员工每年至少进行一次消防安全培训。

第二十八条 学院消防安全责任人、消防安全管理人应当依法接受消防安全培训。

## 第六章 灭火、应急疏散预案和演练

第二十九条 学院应当制定相应的灭火和应急疏散预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

灭火和应急疏散预案应当包括以下内容：

(一)组织机构：指挥协调组、灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；

(二)报警和接警处置程序；

(三)应急疏散的组织程序和措施；

(四)扑救初起火灾的程序和措施；

(五)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

(六)其他需要明确的内容。

第三十条 学院实验室应当有针对性地制定突发事件应急处置预案，并将应急处置预案涉及到的化学及易燃易爆物品的种类、性质、数量、危险性和应对措施及处置药品的名称、产地和储备等内容报学校消防机构备案。

## 第七章 消防经费

第三十一条 学院应当将消防经费纳入学院年度经费预算，保证消防经费投入，保障消防工作的需要。

第三十二条 学院安排专项经费，用于解决火灾隐患，维修、检测、改造消防专用给水管网、消防专用供水系统、灭火系统、自动报警系统、防排烟系统、消防通讯系统、消防监控系统等消防设施。

第三十三条 消防经费使用坚持专款专用、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。任何单位和个人不得挤占、挪用消防经费。

## 第八章 奖 惩

第三十四条 学院应当将消防安全工作纳入校内评估考核内容，对在消防安全工作中成绩突出的个人给予表彰奖励。

第三十五条 对未依法履行消防安全职责、违反消防安全管理制度、或者擅自挪用、损坏、破坏消防器材、设施等违反消防安全管理规定的，学院应当责令其限期整改，给予通报批评；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节轻重给予警告等相应的处分。前款涉及民事损失、损害的，有关责任人应当依法承担民事责任。

## 第九章 附 则

第三十六条 本条例解释权归地球与空间科学学院。

北京大学地球与空间科学学院二○一二年四月

# 第二部分 北京大学地球与空间科学学院实验室管理

# 一 实验室工作管理条例

## 第一章 总 则

第一条 为了加强全院实验室的建设和管理，保障学院的实验教学质量和科学研究水平，根据原教育部《高等学院实验室工作规程》和北京大学实验室与设备管理部的《北京大学实验室工作条例》等规章制度，结合我院实际情况，特制定本条例。

第二条  实验室是学院实验教学、科学研究、人才培养和技术服务的重要基地，是办学的基本条件之一，也是反映学院教学、科研及管理水平的重要标志。学院各级领导各部门都要十分重视和加强实验室的建设和管理。

第三条 实验室工作必须贯彻国家的教育方针，保证完成实验教学任务，不断提高实验教学水平；积极开展科学研究、技术开发等工作，在保证完成实验教学和科学研究任务的前提下，为经济建设和社会发展服务。

第四条 实验室的建设和管理，要从学院实际出发，根据教学、科研的需要，统筹规划，合理设置，科学管理，实现资源共享，提高投资效益。

第五条 学院要重视实验室队伍的建设和培养，努力建立一支技术熟练、结构合理、热心为教学科研服务的队伍。

## 第二章 基本任务

第六条 根据学院教学计划和教学大纲的规定，承担实验教学任务。实验室要完善实验指导书、实验教材等各种教学资料，合理安排实验指导人员，保证完成实验教学任务。

第七条 要不断提高实验教学质量，注意培养学生进行科学实验的能力，帮助学生掌握科学的实验方法，训练严格的科学态度和作风。随着教学和科学技术的发展，要不断改进实验方法，更新实验内容，努力开设新的实验教学项目或选做实验项目。要加大设计性、综合性、应用性实验的比例，提高学生创新能力、动手能力。有条件的实验室要对学生全日开放。

第八条 实验室应积极承担科研任务，努力提高实验技术水平。要充分发挥实验室的技术和设备潜在的能力，完善技术条件和工作环境，以保障高效率、高水平地完成科学实验任务。

第九条 实验室在保证完成教学和科研任务的前提下，要积极开展社会服务工作，开展学术、技术等交流活动。

第十条 实验室应负责仪器设备的管理、维护、检修等工作，并按规定进行定期校验，使仪器设备经常处于完好状态，提高仪器设备的利用率和完好率，保证实验数据的准确性和实验结果的可靠性。有条件的实验室要积极开展实验仪器的改进、研究和自制工作。

第十一条 认真贯彻执行实验室建设和管理的各项规章制度，严格管理，不断提高管理水平。

## 第三章 建 设

第十二条 实验室建设、调整与撤销，必须经学院批准。教育部重点实验室和北京市重点实验室的建设、调整与撤销，要经过上级主管部门批准。

第十三条 学院各研究所的实验室，必须具备下列基本条件：

1、具有明确、稳定的学科发展方向和饱满的实验教学、科研或技术开发任务，有较长期、稳定的经费来源；

2、具有与完成任务相适应的实验室工作人员，专职实验技术人员与管理人员若干；由相应专业的副教授（或高级工程师）以上专业技术职称的人员担任实验室主任；

3、有完整的实验室管理制度和工作规范。

第十四条 实验室的建设与发展，应按照学院的总体发展规划和实际情况，制订近期和长远的建设规划，对人力、物力、财力进行综合平衡，分清轻重缓急，有计划有重点地搞好建设并且努力提高实验室综合效益。

第十五条 实验室的建设与改造，要依据学校和学院批准的实验室建设规划制订年度实施计划，经有关部门审核，报有关部门批准后执行。在制订计划时，不仅要考虑房屋、设备、附属设施等物质条件，而且还要考虑实验技术人员和管理人员的配套，进行必要的目标管理。

第十六条 实验室建设要讲究投资效益，贯彻资源共享的原则，充分发挥现有仪器设备的作用，避免重复设置。增添实验设备要认真选型，注意成组配套，尽快形成实验能力。

第十七条 实验室建设经费，要采取多渠道集资的办法。凡利用实验室进行有偿服务的，都要将收入的一部分用于实验室建设。

第十八条 学院各单位新建实验室应根据教学、科研的实际需要和可能条件决定，一般由系（所）提出申请，学校和学院两级认证后按学校有关部门的规划实施建设。

## 第四章 管 理

第十九条 实验室要实行科学化管理，对实验室的工作、人员、物资、经费、环境状态等信息进行记录、统计和分析，及时为学院和上级主管部门提供实验室情况的准确数据。

第二十条 实验室要建立和健全各项规章制度。进入实验室的一切人员，必须严格遵守实验室的各项规章制度，一切无关人员不得随意进入实验室和动用实验仪器设备、工具。到实验室进行教学、科研等工作，必须根据教学、科研的任务要求，经实验室统一安排后方可进行。使用实验仪器，要严格遵守操作规程，如发现损坏、丢失时，要立即报告有关部门，以便及时处理。实验室的仪器、药品未经保管人员同意不准挪用，更不得转为己有。保持实验室安静、整洁，任何人不得高声喧哗，不准抽烟。值班人员必须坚守岗位，认真负责，并做好交接班工作。

第二十一条 实验室仪器设备和材料、低值易耗品等物资供应和管理，按照学院或者各系所的有关规定执行。

第二十二条 实验室要认真做好安全防护工作，经常对师生员工进行安全教育，切实保障师生员工的安全和学院财产不受损失。各实验室要制定安全保卫和卫生制度，并且实行岗位责任制，把安全保卫和卫生的责任落实到每个人，并要定期对实验室的安全保卫和卫生工作进行检查，发现问题，及时解决，确有困难的，须及时报告有关领导或上级主管部门解决。

第二十三条 实验室要加强对易燃、易爆、有毒、有害物品的管理，要设立专库或专柜存放，并指定专人保管。领用时在量、时、人、用途等方面严格把关，不得任意领用、借用或转让。管理人员不得将钥匙转让他人保管，其他人也不得借用或另配钥匙。

第二十四条 凡在实验室进行易燃、易爆、有毒、有害产品试制或试验时，必须经过有关学科专家的充分论证，设计出一套应急措施，学院批准后方能进行。

第二十五条 要逐步建立实验室的评估制度。学院要按照实验室基本条件、实验室管理水平、实验室效益、实验室特色等方面的要求制定评估指标体系细则，对实验室开展评估工作。

## 第五章 体制与机构

第二十六条 学院对实验室实行统一领导、分级管理的体制，实行院、所二级管理以所管理为主的管理体制。

第二十七条 院器材室为全院实验室工作主管机构，在教务、科研、财务、人事等部门密切配合下开展工作。其主要职责是：

1、贯彻执行国家有关方针、政策和法令，结合学院实验室工作的实际，拟定有关的实施办法；

2、检查督促各实验室完成各项工作任务；

3、完善实验室管理制度；

4、协同有关部门做好实验室安全和环保等方面工作。

第二十八条 各系所要有一位正（副）所长主管实验室工作，仓库保管员和记帐员的设置由系（所）根据实际情况自行决定。

第二十九条 实验室实行主任负责制。根据各自规模大小，可设主任一人，副主任一人。实验室主任、副主任，由各系（所）提出人选，上报学院审定后，由学院聘任或任命。

第三十条 规模较大的实验室可下设若干个分室。各实验分室由专职实验技术人员具体负责本分室的建设与管理工作。在实验室主任的具体领导下，各实验室工作人员要明确职责，分工协作，团结一致。

第三十一条 学院设立器材室，对实验室建设、布局、大型精密仪器设备购置及科学管理等方面的重大问题进行研究、论证、咨询，为学院决策提出建议。

## 第六章 队伍建设

第三十二条 实验技术人员是教学和科研的重要技术力量，要根据教学和科研工作的需要，努力建设一支结构合理、相对稳定的实验技术队伍。

第三十三条 实验室工作人员包括：从事实验室工作的教师、研究人员、工程技术人员、实验技术人员、管理人员和工人。各类人员要各司其职，同时要团结协作，积极完成实验室各项工作。

第三十四条 要选择具有较高的思想政治觉悟，有一定的专业理论修养，有实验教学或科研工作经验，组织管理能力较强的相应专业的副教授（或高级工程师）职称以上人员担任实验主任。实验室主任的主要职责是：

1、全面负责实验室工作，制定实验室的建设规划和年度计划（实验教学计划、科研计划、年度经费使用计划、仪器设备购置计划和实验室维修计划等），经批准后组织实施，并定期进行检查执行情况；

2、领导并组织完成本管理条例所规定的实验室工作任务，发挥实验室工作人员的作用，组织制定实验室有关规章制度和实验室工作人员的岗位责任制，并经常检查院及本室制定的规章制度的贯彻执行情况；

3、负责安排实验室工作人员的培训和考核工作，组织业务培训，不断提高他们的业务水平和工作能力；

4、组织好仪器设备的定期保养、维修和校准工作，提高设备的完好率，保障教学、科研工作的正常进行；

5、负责对外承担教学实验、技术开发、技术协作等服务项目的合同、协议及实验报告的审查，保证服务项目按时完成；

6、定期检查实验教学质量，督促各项工作的落实，做好工作总结和各项评比工作；

7、组织实验室各项安全措施的落实，防止各类事故的发生。一旦发生事故要及时报告，及时处理。

8、要抓好精神文明建设，认真做好工作人员及学生的思想政治教育工作，做到教书育人、服务育人，管理育人；

9、认真做好学院及系（所）交办的与实验室工作有关的其它工作任务。

第三十五条 实验室队伍应保持相对稳定，实验室主任、实验室技术人员和实验室仪器设备保管员等主要岗位人员的调动、更换（包括系、所内部的调岗）或调离、退休，必须认真办理物资清点移交手续，并由单位出示证明，经学院和系所审核批准后，方可按规定办理有关手续，一般要提前一学期告知以便接替者熟悉工作流程。

第三十六条 要重视实验室队伍的建设和管理，各单位应有计划、有组织地加强实验室工作人员的业务培训工作，通过各种途径提高实验室队伍的整体水平。

第三十七条 实验室工作人员实行岗位责任制，由系（所）根据学院的工作目标，按照不同专业的实际工作情况具体确定。学院对实验室工作人员按学院有关工作人员考核办法进行定期检查和考核，并根据实验室工作特点和本人工作业绩，按照学校和学院的有关规定评定相应的职称。

第三十八条 学院定期组织检查、总结、评比和交流实验室工作的先进经验。对成绩显著的集体和个人要进行表彰和奖励，对违章失职或因工作不负责任造成损失者，应进行批评教育或行政处分，直至追究法律责任。

第三十九条 学院应根据教育部和学校的有关文件精神，对从事高温、低温、辐射、噪声、毒性、激光等工作的实验室工作人员，切实加强劳动保护。对于在上述环境中工作的人员要按照国家有关从事有害健康工种的营养保健规定，发足保健津贴，享受应有的劳保待遇。

## 第七章 附 则

第四十条 本条例解释权归地球与空间科学学院。

北京大学地球与空间科学学院

二○一二年四月

# 二 实验室安全管理条例

学院的实验室是实验教学和科学研究的重要基地，实验室安全是一切实验室工作正常进行的基本保证。为了确保实验室安全，根据学院的实际情况，特制定本管理条例，凡进入实验室工作、学习的教工和学生必须予以遵守。

第一条  所有在实验室工作、学习的人员，要牢固树立“以人为本”的观念，要认识到在一切实验室工作中人是第一位的，首先要保障人身安全。要牢固树立安全意识，坚持 “安全第一,预防为主”的原则，遵守实验室安全管理规章制度，克服麻痹大意思想，掌握基本的安全知识和救助知识。

第二条  各系所要充分重视实验室安全工作，所长是第一责任人，分管实验室的副所长为第二责任人。要坚持“谁主管,谁负责”的原则，各系所必须与学院主管职能部门密切配合，切实将安全责任落实到人，落实到位，落实到每一个实验室，系所与所管辖的各实验室要签订安全责任书。

第三条  各系所要经常对教职工和学生进行安全知识教育，建立健全实验室安全管理规章制度，切实保证基本的实验室安全条件和设施，如适当数量和有效的消防器材等。每个实验室要根据需要设置基本的救助材料如小紧急救助药箱等。对实验室安全条件和设施，要进行定期或不定期的检查，及时补充、更换失效器材，及时发现和杜绝安全隐患。对存在重大安全隐患的实验室，必须首先撤离人员，然后尽快整改。

第四条  实验室主任是所在实验室的第一安全责任人，同时每间实验室都要指定专人作为安全责任人，具体负责做好所在实验室的安全工作。实验室安全负责人须协助实验室主任抓好本实验室的安全教育、安全检查及排除隐患等工作，并负责指导本实验室人员掌握安全器材和设施的维护和使用。

第五条  各系所和实验室要对重点安全部位做到心中有数，对存放危险品和安全用电的部位要有明显的警示标记。对可能发生的危及安全的各种紧急状态，如火灾、爆炸、腐蚀性液体倾洒、有毒气体泄漏、辐射损害、电击损害、自来水爆管等，必须分类建立紧急处置预案。

第六条  进入实验室工作和学习的人员，必须遵守实验室有关规章制度。未经实验室或设备管理人员同意不得擅自动用实验室的设备、设施，学生做实验时要服从指导，遵守仪器设备操作规程，不得违规操作或擅离职守。实验室管理人员下班前或最后一个离开实验室的人员，离开时要认真检查门、窗、水、电等有关设施的关闭情况，确认安全无误后，方可离开实验室。

第七条  对有压力容器、电工、焊接、振动、噪声、高温、高压、辐射、强光闪烁及放射性物质等的场所及其有关设备,要制定严格的操作规程,落实相应的劳动保护措施。

第八条  对易燃、易爆、剧毒和放射性物质等危险品，要按规定设专用库房，做到专室专柜储存，并指定专人、双人双锁妥善保管，要有可靠的安全防范措施。领用时必须经实验室主任和系所负责人签署意见，经学院有关部门批准,到主管部门指定地点购买或领用，剩余部分要立即退回，并作好详细领用登记。领用人员必须严格控制用量，存放药量一般以一次使用为限，不得超过限量，做到用量清楚。

第九条  各种压力气瓶不可靠近热源，夏季要防止烈日曝晒，禁止敲击和碰撞,外表漆色标志要保持完好。要专瓶专用，严禁私自采购和改装它种气体使用。使用时要严格按照操作规程操作，禁止学生独立操作，并按有关规定要求，对其定期进行安全检查。

第十条  严格实验室废物的处理。实验时要将残渣废液倒入指定的废液桶内，统一处理。严禁将腐蚀物或有毒有害物质倒进水槽及排水管道。

第十一条  实验室设备的设置和器材的存放必须遵循安全、科学、规范、整洁、有序的原则。实验结束后应做好实验场所及器具的清洁、整理，安全有序地存放好所用过的设备器材。学生实验结束后实验器材的整理、存放，一般应有实验室管理人员的指导。

第十二条  为保证人身安全，进入实验室的所有人员要爱护室内公共卫生，不得在实验室内进食、喝水。实验室内禁止吸烟。实验室内不得用明火取暖，严禁违章搭电或超载用电。实验室内严禁放置私人物品如自行车、家具等。未经许可不得私自带陌生人进入实验室。

第十三条  对违章操作，忽视安全而造成火灾、污染、中毒、人身重大伤害、精密贵重仪器和大型设备损坏等重大事故, 事后实验室工作人员要保护好现场,并立即向系所、学院和学校保卫部、实验室与设备管理部和公安部门报告。

本条例解释权归地球与空间科学学院。

北京大学地球与空间科学学院

二○○六年十一月

# 三 造山带与地壳演化教育部重点实验室  章程

第一条 为了加强实验室的管理，提高实验室的科学研究水平，依照教育部和北京大学关于教育部重点实验室的有关规定，制定本章程。

第二条 实验室是面向地球科学领域的研究机构。实验室基本任务是创造良好的科学研究条件和学术环境，吸引、聚集国内外优秀学者及博士后、研究生，在造山带与地壳演化及其相关的地质科学前沿领域开展高水平的基础研究，促进新兴、交叉学科的形成和发展，培养、造就高层次科学技术人才。实验室的发展目标是努力建设成为 “造山带与地壳演化”领域的科研创新基地和高层次人才培养基地。

第三条 实验室实行实验室主任负责制。实验室主任全面负责实验室管理工作。实验室主任由北京大学提名教育部批准后聘任。实验室设专职学术秘书和办公室，协同实验室主任、副主任、学术委员会处理日常事务。

第四条 实验室设立学术委员会，负责审议实验室的主要研究方向，制定研究基金申请指南，评审开放课题申请和研究成果，确定学术方面的重大事宜。学术委员会由北京大学提名经教育部同意后聘任。学术委员会每年定期举行会议。

第五条 实验室人员由技术人员、专职研究人员和客座研究人员组成，实行岗位人员聘任制。实验室人员应严格履行岗位职责，遵守实验室有关规定，围绕实验室主攻研究方向，积极参与国内外学术研究和交流活动。

第六条 实验室的仪器设备实行“专管共用、资源共享”的制度。实验室技术人员专职负责仪器设备的管理、维护、操作及研制开发，研究人员不得以个人或课题组的名义占有仪器设备。

第七条 实验室实行开放管理体制，鼓励研究人员经培训合格后，直接利用实验室的条件和仪器设备，开展研究工作。实验室继续与北京大学测试基金、中关村测试基金合作，为科研和教学服务。

第八条 实验室设立开放基金。国内外学者可根据实验室研究课题基金指南自由提出课题申请，经实验室学术委员会评议，择优支持。开放基金资助课题获得的研究成果归实验室和研究者所在单位共享。

第九条 实验室基本运作经费和开放基金主要由国家、部门和学校支持；一般研究经费通过承担国家、部门、地区的研究课题解决。鼓励外单位人员自带课题、经费来实验室开展合作研究。研究成果应明确标注在本实验室完成的工作。

第十条 实验室在北京大学财务部单立帐目。实验室财务由实验室主任负责管理，实行按课题核算，并执行国家规定的科学研究单位会计制度。

# 四 造山带与地壳演化教育部重点实验室  安全管理条例

一、在实验室工作的所有人员应具备严谨的工作作风，认真负责的工作态度，必须坚持安全第一、预防为主的原则，应熟悉实验室安全规章制度，掌握相关仪器的操作规程。

二、实验室内禁止大声喧哗，保持安静、整洁的工作环境。

三、实验人员应熟悉室内水、电、气总开关的位置，凡遇有停电、漏水等事故时，应及时关闭相应的闸门。

四、实验人员应熟悉安全设施（灭火器等）的位置及使用方法，并应熟悉自己的所在位置及疏散方向。遇到重大事故时能及时疏散。

五、实验室仪器设备必须由专人管理，未经允许不得任意挪动、拆卸。

六、易燃、易爆、易挥发、强腐蚀性物品严禁带入精密分析仪器实验室。

七、工作人员做实验时，应集中精力，严格遵守有关操作规程，操作者不得随意离开，实验中需要短时间离开时，仪器必须具有运行安全保障。

八、不得在实验室过夜，工作需要时，必须经领导批准并报知门卫。

九、实验室各种化学试剂需要安全存放，并有清晰的标签。有毒、有害废弃物，和废旧试剂药品严禁冲入下水口或丢入垃圾道，应按环保等规定进行收集和处理。

十、从事X光、放射性同位素等实验的工作人员，要按规定进行防护。

十一、高压气瓶必须严格遵守《气体钢瓶的使用规则》。

十二、注意经常对仪器设备和机械设备进行维护，以保证各种仪器的正常运转，发现仪器设备存在问题要及时修复，避免造成仪器设备的损失和对人身的损害，遇重大问题要及时上报实验室领导。

十三、实验室的有关资料未经允许不得随意翻阅或带到外。

十四、有学生进入的实验室，室负责人必须对学生进行安全教育，并经仪器操作规程培训后才能进入实验室工作。

十五、实验完毕离开实验室时以及放假期间，必须对水、电、气等做好安全检查，并关好门窗等方能离开。

十六、实验室人员退休或调离实验室时，对接任人员除进行业务移交而外也必须对实验室的安全设施（如水、电、气等的总阀门，灭火器放置的位置等）进行移交，以保证实验室的安全。

## 第一章 气体钢瓶使用规则

一、氧气瓶及其专用工具严禁与油类接触，操作人员也绝对不能穿沾有各种油脂或油污的工作服、手套以免引起燃烧。

二、高压气瓶必须分类保管，直立要固定，远离热源，避免暴晒及强烈震动。

三、氧气瓶可燃性气体气瓶与明火距离不小于10米。

四、存放乙炔瓶要通风良好，温度要保持在35°C以下，并在一般低到3－5大气压时就需更换新的气瓶。

五、高压气瓶上选用的减压器要专用。安装时螺扣要上紧。

六、开启高压瓶时，操作者须站在气瓶接口处成垂直方向的位置上，以免气流射伤人体，操作者严禁敲打，发现漏气立即修好。

七、气瓶不得用尽，剩余气体残压应不少于几个公斤/厘米2。

八、各种气体必须进行定期技术检验，充装一般气体的气瓶，每三年检验一次，充装腐蚀性气体的气瓶每两年检验一次。气瓶在使用过程中如发现有严重腐蚀或其它严重损伤应提前进行检验。

## 第二章 真空干燥箱使用规范

一、真空箱外壳必须有效接地，以确保使用安全。

二、真空箱不需连续抽气使用时，应先关闭真空阀，再关闭真空泵源，否则真空泵油要倒灌至箱内。

三、取出被处理物品时，如处理的是易燃物品，必须待温度冷却低于燃点后，才能放入空气，以免发生氧化反应引起燃烧。

四、真空箱无防爆装置，不得放入易爆物品干燥。

五、真空箱与真空泵之间最好跨过滤器，以防止潮湿体进入真空泵。

六、非必要时，请勿随意拆开边门，以免损坏电器系统。

## 第三章 放射性物质个人防护

一切操作开放型放射性物质的工作，均应制定严格的操作程序和安全规程，经辐射防护部门审查批准后认真执行。必要时，对某些操作程序应事先通过“模拟操作”，使操作人员熟练掌握操作技能后才允许正式展开工作。操作过程中所有的器械、设备、仪器、仪表和传输管道等应符合辐射防护要求。

一、操作开放型放射物质的工作人员，在操作时，必须正确穿戴好所需的各项有效个人防护用具。

二、在任何情况下均不允许用裸露的手直接接触放射性物质或污染物件的操作。在任何情况下，绝对不允许以用口吸取液体的方式进行操作。

三、放射工作场所内严禁进食、饮水、吸烟和存放食物等。

四、工作人员离开工作场所时应仔细进行污染检查和清洗。

五、个人防护用具应经常清洗，污染超过相应水平时应停止使用。污染的工作服必须在专设的有放射性操作条件的洗衣房或洗衣池内洗涤。

六、各级放射性工作场所应根据所操作的放射性物质特点配备适当的医学防护用品和急救药品箱，供事故时使用。严重污染事件的医学处理应在医学防护人员的指导下进行。

七、工作人员操作完毕离开工作场所时，应该好实验室的门窗、关闭气、水喝电源。

## 第四章 电子探针实验室JXA-8100电子探针仪  操作规程

开机程序：

- 1、合上总电闸及分电闸。

- 2、启动冷却循环水、检查N、PR气体。

- 3、打开主机电源钥匙。

- 4、30分钟（真空正常）后，启动SUN工作站。

- 5、检查仪器动作是否正常。

- 6、仪器正常后，首先做仪器初始化，标准化后方能开始工作。

关机程序：

- 1、点击Sample Change，取出样品台，关闭电子束。

- 2、退出所有应用程序，点击Initialize菜单中的System Shut Down项，待出现Program Terminated提示后，按Shift＋关机键，再关闭SUN工作站主机电源。

- 关闭主机电源钥匙。

- 4、等３0分钟。

- 5、关闭分电闸，最后关闭总电闸。

## 第五章 ICP-MS实验室 MC-ICP-MS同位素比值测试操作规程

1、开空调及除湿机，保持室温在〈20℃，湿度〈50%。

2、打开高纯液Ar的增压阀，调好分压。

3、开仪器两个机械泵和三个分子泵，抽仪器真空，同时打开仪器排风。

4、当仪器真空达到10-6 mbar时，开仪器电子配件电源及微机电源，监视仪器各部分的电压和真空,同位素测试要达到10-8 mbar。

5、根据测试对象，更换专用采样锥和截取锥，调整好等离子体炬管的位置以及固定好气体和循环水各管线的口。

6、预热膜去溶DSN，同时做仪器各法拉第杯增益。

7、打开频率发生器RF，将测定溶液插好，在Instrument窗口下点“ON”。

8、等仪器进入State 6 后，优化仪器各参数。

9、仪器至少稳定1个小时之后，用标样做仪器的精度测试。

10、当精度达到要求后，打开已编好的分析程序测试样品。

11、测试完毕后，在Instrument窗口下点OFF，等到State1, 关RF。

12、用异丙纯活化膜去溶10分钟，2%的HNO3 清洗20分钟，高纯水清洗5分钟，Ar气吹2分钟，关膜去溶DSN。

13、关高纯液Ar增压阀。

## 第六章 X-荧光实验室熔片法操作规程

样品及熔剂的制备：

1、取样品10克左右，放入干燥箱中。在105℃烘4小时。

2、将四硼酸锂，偏硼酸锂，氟化锂混合熔剂放入箱式电阻炉中在680℃下烘1小时。取出冷却，放入塑料瓶中。将塑料瓶放在保干器中保存。

注意事项：

放入、取出熔剂时电阻炉必须断电，切勿碰触炉内后上部的热电耦。

熔样过程：

1、准确称取4克四硼酸锂，偏硼酸锂，氟化锂混合熔剂，准确称取0.4克样品放入铂金坩埚中搅拌均匀。

2、加入3-4滴饱和溴化胺溶液，在高频熔融机中熔样。熔好的样品用称量纸包好放入塑料袋中。在保干器中保存。

注意事项：

切勿污染熔融好的熔片底面（测量面）。

高频熔融机的操作：

1、将水冷机的电源打开。

2、按下高频熔融机的“电源”按钮。

3、点击菜单中的“自动”，按下高频熔融机的“启动”按钮。

4、若出现不正常情况按“停止” 按钮。

## 第七章 X-荧光实验室烧失量测定操作规程

1、将清洗干净的空坩埚放入电阻炉中，将温度调到980℃，打开电阻炉电源开关。

2、当温度达到980℃后，继续烘20分钟，然后关闭电阻炉电源开关，取出坩埚放入保干器中冷却。

3、称量并记录空坩埚重量（W1），加入样品1克左右，记录称量结果（W2）。

4、将加入样品的坩埚放入电阻炉中，打开电源开关，在980℃下烘30分钟，取出放入保干器中冷却。

5、将坩埚从保干器中取出称量并记录结果（W3）。

6、烧失量（LOI）计算公式：

LOI%=（W2-W3）/（W2-W1）*100

注意事项：取放坩埚时，坩埚钳切勿碰撞电阻炉内的探头。

## 第八章 X—荧光实验室压片法操作规程

1、称取样品4克，放入有硼酸垫底的铝杯中，摊平放入压模中。

2、启动压片机（按绿色按钮），将手柄提到上面，加压制样。

3、压片机自动停止，待压力减到20Pa以下，将手柄压到下面。

4、将脱模模具放上，手动脱模。

注意事项：

1、每压制一个样品，模具及样品勺必须用酒精清洗干净。

2、勿用手触摸压片表面，以防沾污。

3、已制好的压片须放入保干器中保存。

## 第九章 X射线衍射实验室X’pert Pro MPD 操作规程

X'Pert Pro MPD衍射仪是组合式多功能衍射仪，其测角仪角度达到了万分之一，是大型高精度仪器。非专业人员不得操作衍射仪。对于经培训合格持有有效级别操作证的人员必须遵守以下规程：

一、开机

1、开启水冷系统电源，水冷系统工作；

2、开启主机电源，按下“Light”按钮可以开启机内照明灯；

3、关好门，按下“POWER ON”按钮启动主机，当高压显示15KV 5mA。大约过10秒钟高压自动升至30KV10 mA.此时，仪器已经可以正常使用。

二、关机

1、将高压降至15KV 5mA，然后关闭高压；

2、等待约30秒后按下“STANDBY”按钮，关闭主机；

3、关闭水冷系统。

三、X光管的老化

对于新的X光管和超过100小时未使用的X光管，需进行正常老化；对于超过24小时但不超过100小时未使用的X光管，需进行快速老化。

## 第十章 样品制备加工室操作规程

1、坚持对所送样品登记制度，并对样品逐个进行号码核对，并问清加工内容。

- 根据客户的要求切片。

- 机器上用W150号砂粗磨，并要求磨平整。

- 在机器上用W28号砂中磨，并磨平整。

- 在玻璃上用W5号砂细磨，并磨平整。

6、用树脂胶将打磨号的样品粘在玻璃片上，要求没有气泡。

7、将烘箱的温度调至40度以下加热，烘干后取出。

8、再用小机器切好已粘在玻璃上的成品样。

9、重复粗磨、细磨并在玻璃上精磨。

10、如做薄片将加上盖片，若做电子探针片或包体片则需抛好光即为成品。

## 第十一章 裂变径迹实验室仪器设备操作规程

为加强仪器设备的使用管理，保障设备运行安全，提高设备的完好率和使用率，特制定本规程。

一、使用仪器设备时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器设备使用说明书的规定步骤进行操作。

二、仪器设备各项技术指标已经初始化，并有原始记录。只有实验室管理人有权进行校验和标定，其它实验人员不得改动。

三、裂变径迹定年系统由精密光学仪器及其配件和高精度定位系统组成，使用时要轻拿轻放，防止震动，切勿用手触摸光学玻璃表面。发现灰尘及脏物时，不得用手或抹布擦拭，必须使用专用品或专用工具清除。

四、初次使用仪器设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。

五、仪器设备使用前，必须认真检查设备间之联结及外接线(件)是否正确、正常，用电仪器应核查电源插头是否正确插接，电压、频率、指示仪表是否符合仪器使用要求，检查设备是否处于正常状态。

六、实验过程中如遇水、电故障或中断，应立即关闭影响仪器设备安全的有关开关，并实施安全保护措施。

七、使用中若遇故障，应停止使用并立即报告仪器管理人，及时做好故障情况记录，除采取必要安全措施外，非专业人员禁止擅自拆卸。

八、工作完毕，应及时关闭水、电。按规定及时做好仪器设备使用记录，使用人都须及时把日期、使用情况、使用时数、累计时数、仪器运行状况等按规定记入仪器使用登记簿。最后，使用人签上自己的姓名。

九、使用结束后，使用人应及时恢复仪器至待用的正常状态并做好仪器设备及所在场所的清洁工作。

## 第十二章 样品制备选矿室操作规程

一、电磁选启动关闭程序：

1、先合22V总电源，再打开电磁选机的电源开关。

2、打开电流开关，并预热5分钟，然后调节所选矿物需要的电流。

3、打开振荡器开关，仪器开始工作。

4、将样品倒入盛样的漏斗中，进行选矿，经过多次反复磁选，将样品提纯。

5、仪器工作1小时需要停机5分钟，再开机时还需预热5分钟以保证仪器不过热。

6、关机时要先关振荡器，将电流调至0，再关电流开关，最后关掉电源。

摇床机启动关闭程序：

1、先将水槽，床面接样铁槽铁桶清理干净。

2、打开水源、电源，再将样品放入盛样口，此时机器开始工作。

3、关机时先关掉电源、再切断水源，将选好的样品烘干，并将使用过的水槽、摇床面接样铁槽铁桶等清理干净以备再用。

## 第十三章 红外光谱实验室操作规程

1、200毫克研至200目的KBr再加入8-10毫克样品在玛瑙研钵中混研至完全混匀。

2、将研好的样品放入模具中压平移入油压机中压紧螺柄，关闭加压螺丝和真空阀。

3、打开电源抽真空2分钟后，开始加压至8吨的压力3分钟。

4、打开真空阀和加压螺丝与螺柄取出模具并在其底部放入塑料模具圈将压片压入圈内。

5、取出样品压片放入样品托中并在另一个样品托中放入纯溴化钾压片。

6、打开红外分光光度计的电源待仪器正常启动后将样品托分别放入样品仓不同光路位置。

7、启动计算机，调出红外扫描程序，按扫描键输入样品编号、原始编号计扫描条件，进行扫描。

8、扫描结束后先将图形存盘，然后再进行平滑寻峰。

9、可以用检索分析鉴定样品结果。

10、打印红外光谱图，并给客户拷贝图形和有关数据。

11、制作报告封面和实验制作条件。

12、关闭红外分光光度计开关，再关闭稳压电源开关。

13、关闭总电源。

## 第十四章 前处理实验室ICP-MS用高压罐溶样操作规程

1、准确称取25毫克样品于洗净的聚四氟乙烯塑料溶样罐中，在其内缓缓加入1.5ml(大约30滴)HNO3和1.5mlHF（用塑料滴管加入30滴），盖好盖。在电热板电压50V恒温条件下加热过夜，使样品慢慢与酸反应，第二天启盖，在电热板恒温150°C（电压120V）条件下加热至近干（除硅）。

2、取下溶样罐，其内加1.5mlHNO3和1.5mlHF、0.5mlHCLO3（大约10滴），加盖，放入不锈钢套内，旋紧钢套。

3、将高压溶样罐放烘箱内，在160°C恒温条件下保温48小时以上，冷却到室温，开盖，在150°C左右的恒温电热板上蒸发、冒白烟，至样品溶液呈液滴状（除去样品中过量的HF）。

4、在溶样罐内加入3ml 40%的HNO3，再次放入烘箱内，于140°C恒温条件下加热过夜，冷却到室温后取出，再在恒温加热板加热蒸发至近0.3mL左右（150°C）。

5、在溶样罐内加2ml左右的1%HNO3(内含10ppb In/ml)，充分摇匀，在电板加热一小会，使其盐类充分溶解。

6、将溶液转入到50ml比色管内，并用1%的HNO3(内含10ppb In/ml)冲洗溶样罐几次，以确保样品溶液完全转移，最后再用1%HNO3（内含10ppb In/ml）冲洗到刻度，充分摇匀。

7、将摇匀后的样品溶液立即转移到小的塑料瓶内备测。

## 第十五章 同位素实验室高频感应电磁炉操作规程

高频炉在工作时产生5000伏的高压，能够危及人身安全，因此必须严格遵守操作规程，并严禁其他人员靠近。

1、将高频炉水套套入样品管，调整位置。

2、放好防护网。

3、打开循环水，检查三套水（水套、铜管、高频）的流量。

4、调节高压至380伏，并检查变压器上的各个接头是否牢固。

5、接通总电源，此时高频电源指示灯亮。

6、打开灯丝电源，将灯丝电压调至12.6伏，预热3分钟。

7、启动高频，调谐阳流和栅流至最佳耦合比（5：1）。

8、缓慢增加阳流至所需值，此时栅流也按比例上升。阳流最高不能超过0.8A，栅流不能超过200mA。

9、高频启动后，所有人员必须离开2米以外。

10、熔样结束后，将阳流降至零位，关闭高频；将灯丝电流调回零位，关闭灯丝开关。

11、关闭总电源。

12、20分钟后关闭循环水。

## 第十六章 同位素实验室真空系统操作规程

（一）真空系统操作规程

1、打开机械泵电源，同时打开稳压电源开关。

2、待真空表示数到2，顺序打开两个外阀以及分子泵、质谱腔大阀。

3、再等真空表示数到2，并且稳压电源的示数到240伏，打开质谱系统的电源开关。

4、启动循环水，并检查水流量。

5、打开分子泵电源。分子泵转速接近满转时，加热灯亮。

6、质谱腔缠加热带烘烤，烘烤时间应大于2小时；同时插上钛炉电源，烧约一小时。撤掉加热带和钛炉。

7、待真空达到10-5Pa，打开离子泵的大阀开关。

8、启动离子泵。

9、关闭分子泵大阀，关闭分子泵电源。

10、顺序关闭两个外阀，关闭机械泵。

11、如不破坏真空，离子泵电源将长期保持开放，维持质谱腔真空。

## 第十七章 超净化学实验室安全管理制度

一、 总则

1、本制度的目的在于规范超净实验室的实验操作，确保实验室的安全运转和仪器设备的正常运行。

2、本制度的适用范围为所有在实验室中发生的实验操作，以及仪器、设备的使用、管理和维护行为。

3、在发生本制度没有明确，而涉及实验室工作的所有行为时，解释、执行权在实验室。

4、实验室逐步对学院内教师、研究生开放。

5、操作人员必须经过专门培训方能进入实验室独立操作，使用中严格遵守操作规程。

6、各种仪器设备必须建立专人负责制，实行档案管理制度，建档建卡，做到技术档案资料齐全、完整。

7、仪器设备实行事故报告制度，发生事故，仪器负责人应立即报告管理部门，并写出事故报告,各种仪器、设备的故障、维修、及解决过程均须记录备案。

二、实验室管理办法

1、所有进入实验室的人员都必须遵守实验室有关规章制度。

2、注意人身及设备的安全，做实验时要有安全措施。

3、实验室开放时间为上午8:00－17:00，加班要预先提出申请。

4、原版的仪器、设备和试剂资料一律不外借。

5、实验室的贵重试剂（包括标样、稀释剂），未经管理人员许可，任何人不得擅自使用。

6、不得将与实验无关人员带入实验室。

7、由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任直到赔偿。

三、管理人员职责

1、应熟悉仪器、设备的使用方法及特性。

2、爱护仪器设备，正确使用，做好维护保养工作。定期对仪器、设备进行检测，发现故障及时安排维修，提高设备完好率。

3、严格遵守各项规章制度和工作流程，按照标准操作规程完成实验流程和仪器操作。

4、努力学习业务知识，提高技术水平。

5、认真负责做好检测工作，力求减少质量差错，杜绝质量事故，提高检验结果的准确性和可靠性。

6、负责对进入实验室的申请作出安排调整。

7、指导使用者正确使用仪器、设备。

8、保持实验室的整齐清洁、防火、防盗，保证仪器设备安全。

9、保持实验室的清洁卫生。实验室内不得任意堆放杂物，废物要及时清除，临时有用的物品要堆放整齐。

10、做好仪器设备的管理工作，建立分类账，做到帐物相符。

11、认真贯彻执行国家计量法的有关规定，对使用的仪器设备应定期检定。

四、实验室安全制度

1、实验室要由专人负责实验室的设备及安全。

2、加强四防（防火、防盗、防水、防事故）。

3、来实验室工作的人员，必须有实验室工作人员在场或经过实验操作培训与考核。

4、实验前要全面检查安全，实验要有安全措施。若仪器设备在运行中，实验人员不得离开现场。

5、易燃、易爆物品必须存放在安全处，严禁带电作业。

6、如遇火警，除应立即采取必要的消防措施灭火外，应马上报警（火警电话119），并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场。

7、如有盗窃和事故发生，立即采取措施，及时处理，不得隐瞒，应及时报告主管和保卫部门，并保护好现场。

8、实验工作人员在检测前必须熟悉检测内容、操作步骤及各类仪器的性能，严格执行操作规程，并作好必要的安全防护。

9、进行有毒、有害、有刺激性物质或有腐蚀性物质操作时，应戴好防护手套、防护镜。

10、实验室内使用的空调设备、电热设备等的电源线，必须经常检查有否损坏，移动电气设备，必须先切断电源。电路或用电设备出现故障时，必须先切断电源后，方可进行检查。

11、实验室应配有各类灭火器，按保卫部门要求定期检查，实验室人员必须熟悉常用灭火器材的使用。

12、实验室内严禁吸烟和吃食物。

13、下班前，实验室人员必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电、气路，并确保关好。

14、与实验室无关的易燃、易爆物品不得带入实验室。

五、实验室的环境条件

1、办公环境应与实验环境分开，以防止对超净实验室的污染。

2、实验室需要恒温（20～25℃）、恒湿（相对湿度65～85％）无尘、无震动、通风良好，电源电压变动应在±10％内，要求有足够的负荷量。

3、实验室内物品应按照规定的位置整齐摆放，不能随意堆放任何杂物。

六、实验室卫生制度

1、实验人员上岗操作时，要穿戴好超净工作服、鞋、帽，经风淋室吹淋后再进入超净工作区。

2、工作结束后，废物要放入纸篓或废物箱内封口保存，保持工作台整洁。

3、实验室产生的工作废液，应分门别类存放在规定的废液容器中，并按学校有关规定处理。不得私自向水槽中倾倒废液。

# 五 教学实验中心管理制度

## 第一章 专业基础课实验技术人员职责

1、热爱实验室工作，刻苦钻研业务，遵守和执行有关规章制度，努力完成本职工作。

2、努力掌握与实验有关的基础原理及实验技能，不断提高业务能力和实验水平。

3、搞好仪器设备的维修、管理工作，积极改进仪器设备．积极配合教师做好实验的更新和改进工作。

4、认真做好每次实验的准备工作，避免出现差错，保证实验顺利进行．注意勤俭节约。

5、建立仪器设备使用登记制度，所有使用者须按要求详细记录使用情况。

6、实验值班要认真负责，对教师和学生态度要和蔼，认真执行仪器损坏赔偿制度，实验结束后，要填写值班日记，认真检查水、电的开关，保证实验室安全。

7、经常做好实验室的卫生和安全工作。

8、执行八小时工作制，遵守请假制度，执行校、院系有关规章制度。

9、服从教学实验中心主任领导，积极提出建议，同事间要团结互助、协商共事。

## 第二章 安全管理制度

1、坚持“安全第一，预防为主的原则”，实验室工作人员实行岗位安全负责制，熟悉并认真执行学校安全部门制订的有关安全规定，定期进行安全检查。

2、未经批准，实验室不得擅自安排外人做实验。新聘人员须经岗前安全培训，合格者方能进行实验，实验前要了解操作规程并严格遵守。

3、实验进行中，实验员不得擅自离开实验室，离开时必须有人代管(具有安全保障的实验和运行除外)。

4、严禁在实验室内吸烟。保持实验室内外卫生清洁，定期进行大扫除，各种物品摆放整齐，楼道不准存放物品。

5、不准随便带外人进入室内，原则上不许学生在实验室过夜。因工作需要过夜时，必须将有导师或负责人批准的批条交至门卫。

- 重金属、贵重物品及贵重仪器等要有专人负责保管。

7、熟悉室内水、电总开关、总闸门的所在位置及使用方法，遇到事故及时关闭。

8、随手关好不用的水、电的截门。如遇停水、停电，使用者负责关好截门。最后离开实验室者，要负责检查并关闭门、窗、水、电。

9、熟悉有关灭火物品工具(如沙袋、灭火器、消防栓等)的位置及使用方法，定期检查。灭火器用完后，由使用者负责及时到校安全委员会更换。

10、负责辅导本科论文的导师以及研究生工作的导师在出差、出国前必须办好委托书，受委托人应对被委托管理学生的实验安全负责。

11、出现事故后，要立即通报主管领导，记录察看现场，并写出事故报告，视事故的性质、损失大小，对事故的责任者予以批评、通报、罚款、行政处分直至依法追究责任。

## 第三章 卫生及管理制度

1、实验室内的仪器设备未经管理人员许可不得私自动用。

2、学生做实验前要充分预习，必须按讲义要求进行，不得违章操作。

3、使用电器时要搞清楚仪器所用电源的类别，严防触电，不要用湿的手或物接触电插销，实验后应将电器的电源切断。

4、严禁在实验室内饮食和大声喧哗，书包和衣物要放在书架上。

5、实验用过的废液要倒入回收瓶，不要倒在水池里或其他地方。

6、实验完毕后，同学们应把台面整理干净，仪器摆放整齐，归回原位，检查仪器电源是否切断，经教员同意后方可离开。

7、教员离开实验室前，要全面检查安全卫生情况，并断开总电闸。

## 第四章 网络计算机室管理制度

一、注意保持室内清洁卫生，禁止在实验室内吃东西和大声喧哗，严禁在机房内吸烟，违者取消其上机资格；

二、上机完毕后，应把台面整理干净，机器摆放整齐，并带走自己的所有物品。

三、机器发生硬件故障不得自行处理，应报告管理人员，由管理人员进行处理，因自行处理造成的损坏由用户按价赔偿。

四、爱护室内各种软硬件设施，不得随意删除计算机硬盘上的系统文件。

五、禁止玩游戏，一经发现取消其上机资格。

六、使用自带软盘需征得管理人员的同意，并应进行查杀病毒处理。

七、不得随意安装各种自带的软硬件系统，如果确实需要，在征得管理人员同意后可以进行安装。

八、管理人员离开实验室前，要全面检查安全、卫生情况，并断开总电源。

## 第五章 网络计算机室操作指南

一、本机房所有机器采用Windows NT操作系统进行管理，在使用之前应先向管理人员申请一个帐号，该帐号可以在机房内的任何一台机器上使用。

二、所有上机人员应在硬盘上建立自己的目录，把自己创建的所有文件放在该目录下，不要放在根目录或系统目录或他人的目录中，以防被别人删除。

三、服务器servergd的pub目录中备有大量常用应用软件， 可以自由安装。Servergd的incoming目录可以供大家与机房外的计算机交换文件，但应在交换完以后删除。连接servergd的方法是通过网上邻居进行查找。

四、本机房的所有机器均可以上网(国内网)，在某一台机器上第一次使用时需先设置代理服务器。设置方法如下：对IntemetExplorer5．0的设置： 选择“工具／Intemet选项；连接／局域网设置”，在“代理服务器”一栏中选择“使用代理服务器”，在地址输入框中填入“192．168．0．1”，端口中填入“8080"。然后按确定即可。

五、下机时，请选择关机或者注销，以免其他用户使用自己的帐号。

## 第六章 显微镜实验室实验规定

一、未选修过晶体光学课程的人员在无教师指导情况下，不得使用显微镜。

二、学生用显微镜要听从老师的指导操作，发现问题应立即报告老师，不得私自拆卸和处理。

三、显微镜属于精密仪器，使用时要细心操作，动作要轻，不得随意搬动。

四、显微镜附件(如：试板等)用完后，应及时放回附件盒内。

五、认真填写显微镜使用登记记录，爱护仪器及教学薄片，凡损坏仪器及薄片者要追究责任，按北京大学仪器管理办法赔偿。

六、室内的一切实验用品，不得私自带出室外。

七、保持室内安静，不可说笑打闹，注意室内清洁，严禁吸烟。

八、注意安全，人走关窗、拉闸、关灯、锁门。

## 第七章 数码相机显微照相使用说明

1、插上线控器。

2、依次打开总开关、显微镜开关、计算机开关、数码相机开关。

3、打开数码相机开关后在3秒内按线控器上的拍照按钮激活线控器。

4、在A-REC和M-REC模式下使用“闪光”按钮选择“取消闪光”。

5、照像时要把快门按钮按到一半稍停相机自动聚焦、测光完成后继续将按钮按到底拍照。

6、当模式旋钮转到PLAY时，相机进入浏览模式并在LCD显示器显示最新拍摄的照片。

7、按线控器或相机上的“+”、“-”按钮可调节相机的放大倍数选择图像比例。

8、一张照片需要加比例尺时，请不要按“+”、“-”按钮，按同样的放大条件照一张比例标尺相片后自行图片处理。

9、拍照完毕把模式钮转到“OFF"拔下线控器线开启计算机，把数据传输线插入传输端口，模式旋钮转到“PLAY"计算机自动程序，

10、数据传完消除相机里自己照的照片，旋钮转到“OFF"关闭相机、计算机、显微镜、总电源，走时关灯锁好门窗。

## 第八章 Raman--1000操作流程

一、开机顺序

1、打开主机电源；

2、打开计算机电源；

3、打开显微镜电源；

4、打开将使用的激光器电源；

5、将Interlock盒开关选至所用激光器位置。

二、自检

1、用鼠标双击Gramns图标，进入仪器工作软件环境：

2、点击菜单中的Collect命令，选择System命令，系统将自动检查所有电机，时间大约10-20分钟。

3、用50倍物镜，1秒暴光时间，514nm激光，100％功率取谱，使用标峰命令检查峰位。

三、实验

1、实验条件设置，根据不同测试要求，选择测试条件。

2、采谱。

四、关机

1、关闭计算机电源。

2、关闭显微镜电源。

3、关闭激光器。

4、关闭主机。

1)将功率显示器上搬动开关搬到standby状态，然后关闭钥匙。

2)关闭激光控制模块上的钥匙，此时激光器散热风扇继续运转。

3)等大约10分钟，用手试一下激光器风扇上方，没有明显热感，方可关闭控制模块的电源开关。

## 第九章 激光拉曼室安全管理制度

1、激光拉曼属贵重精密仪器，工作人员要有高度责任心，努力钻研业务，坚持谨的工作作风。

2、操作者开机时，必须严格遵守操作程序，发现问题及时报告，并认真检查故障原因，待故障排除后再开机。

3、开机后，仪器操作者不能擅离实验室，以防不测发生，实验完毕后，如实填写工作情况，填写工作日记。

4、保持室内清洁，所有人员入室后更换拖鞋。

5、非本室人员不得擅自动用仪器，严禁自行拆卸。

6、工作人员离开实验室之前，要将水电门窗关闭后方可离开。

## 第十章 化学分析实验课学生守则

1、每人使用一个实验台，实验过程中所用玻璃烧杯、量筒、移液管等均放在规定位置，实验结束后要放回原处。

2、第一次实验课要清点自己的实验用品，并用洗液、洗涤剂刷洗烧杯、移液管，再用清水洗干净，最后用少量蒸溜水冲洗2- 3次擦干方可使用。

3、要爱护实验仪器设备，使用玻璃用品要轻拿轻放，要节约使用试剂，纯水，自来水及其他消耗材料。

4、配制酸碱溶液要在有通风柜的地方操作，若有溶液洒在地上要及时用湿布擦掉，每次做完实验的废液用水稀释后方可倒入下水口并及时冲掉。

5、维护实验室整洁，公用试剂及其它物品，用完后放回原处摆放整齐，废物不要乱扔，需放进垃圾桶或放到一个烧杯中，个人用的实验用品要摆放整齐有序，实验过程中要保持实验台、滴淀台清洁。

6、每次实验结束后，需留有学生做值日及进行水、电、门、窗的安全检查。

7、保持室内安静，不说笑打闹，严禁吸烟，吃东西。

## 第十一章 高温电炉操作规则

1、操作人员必须定期清除炉内氧化铁屑，在清理时必须将炉底板下面的氧化铁屑及物一起清除，此项工作每星期至少进行一次(指利用率高时)。

2、在接通电源前必须仔细检查加热元件的连接是否符合要求，接触情况是否良好。

3、加热元件一经使用，便不得碰撞、扭折以免断裂。

4、电炉衬严禁撞击，禁止任意抛试件于炉膛内的现象，放入试件的重量不得大于规定的重量。

5、带有腐蚀性，挥发性气味或爆炸性气体的试件，严禁放入炉内加热，以免影响加热元件及耐火材料的寿命或发生爆炸事故。

6、若长期搁置(半年以上)重新使用的电炉，则必须进行烘炉。

7、电热干燥箱的温度调节己固定在105~C，高温电炉的温度调节已固定在960~C，请勿擅自改变。

## 第十二章 高温炉室安全管理制度

1、使用高温电炉必须严格按照使用规则操作。

2、电炉周围不得放置易然、易爆的物件。

3、使用高温电炉时应当开门窗或抽气通风。

4、高温炉室必须备有防火器材。

5、工作完毕关掉电源，等炉温降低后再关门、窗。

## 第十三章 分析天平使用规则

一、称量前，必须用软毛刷清扫天平。检查天平是否水平，并检查调整天平的零点。

二、使用过程中要特别注意保护玛瑙刀口。旋动天平旋钮时必须缓慢均匀，不得使天平剧烈振动。

三、天平的前门不得随意打开。称量过程中取放物体，加减砝码绝不能在天平摆动时增减砝码，或在天平盘中放置称物。

四、称量时应适当的估计添加砝码，然后开动天平，按指针的偏向增减砝码，至投影屏中出现静止到10毫克内的读数为止。

五、被称物在10毫克以下者，可由投影屏中读出，10毫克以上至990毫克可以旋动圈砝码——指示盘旋钮，来增减圈形砝码，1克以上至100克砝码可由砝码盒中用镊子取出，根据需要选取使用。

六、称量的物体必须与天平箱内的温度一致，不得把热的或冷的物体放进天平称重。为了防潮，在天平箱内应放置干燥剂(如硅胶、无水氧化钙等)

七、称量的数据应及时写在记录本上，不能记在纸片上或其他地方。

八、取放砝码必须用镊子夹取，严禁用手拿取，以免砝码被沾污。

九、天平的载重量绝对不能超过天平的最大负载。在同一次实验中应使用同一台天平和同一盒砝码。称量完毕，所称物品应从天平内取出，关好天平开关及天平门窗，所有砝码必须放回盒中，并使砝码指示盘读数恢复零位，拔下电源插头。

## 第十四章 学生实验课守则

一、实验课前的准备

1、实验前必须充分预习，明确实验目的和要求，了解实验内容、方法和基本原理。

2、写生预习报告，简要写出实验目的、步骤、详细的设计一个原始数据或实验现象记录表。

3、预习情况在做实验前须经教师检查，未预习者，必须首先预习，然后经教师同意，方能进行实验，且本实验的得分应酌情扣减。

二、实验室内要求

1、遵守实验室秩序，不喧哗、说笑，保持实验室安静，严禁在实验室内吸烟或吃饮食物。

2、尊敬教师，听从教师指导。实验中不得擅自离开实验室，无故旷课者，本次实验按零分论处，且不得补做。无故迟到者，视不同情况，教师有权停止或扣减其实验成绩。

3、严格按实验操作规程进行实验，仔细观察，认真记录，深入思考。

4、要备有专用记录本，实验记录要求真实、准确、整齐、清楚，实验完毕应把原始记录交给教师审阅，签字后方可离开实验室。不合格者，应重做或补做。

5、爱护公物和仪器，公用仪器和药品用后立即归还原处，如有仪器损坏应立即报告，检查原因，并登记损坏情况，按规定赔偿。

6、实验时应保持桌面、地面、仪器的整洁，实验结束，应整理好仪器，将其余物品归回原位。

7、节约用水，遵守各实验室的安全守则。学生进入实验室应首先熟悉本实验室的水、电、灭火器等，实验完毕后，应关水、电。如遇事故应立即采取适当措施，并报告教师。对违反操作规程而造成事故者，应给予严肃处理。

三、实验数据处理和实验结果的报告

1、根据实验的原始记录，正确处理数据，认真写出实验报告，按时交给指导教师。

2、学生不得伪造数据或抄袭他人实验结果。违者除进行严肃批评教育外，本次实验还按零分论处，且不得补做。

# 六 理论与应用地球物理研究所实验室安全管理制度

理论与应用地球物理研究所实验室是理论与应用地球物理研究所教学和科研工作的重要基地，是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才的重要场所。为加强实验室的建设和管理，提高实验室的工作效率，保证实验教学的正常有序运作，保障实验教学质量和科学研究水平，培养具有创新意识的人才，在严格执行北京大学实验室与设备的各项规章制度的基础上，考虑到所里的具体情况和实际操作，制定了本条例作为所里师生使用实验室和设备的准则。

一、理论与应用地球物理研究所实验室是理论与应用地球物理研究所下设的实验教学小组，下辖物理大楼地磁实验室和理科2号楼综合实验室两个实验室。

二、实验室的主要任务是承担所里教学实验准备、部分公共课的实验教学、仪器设备维护、实验室管理及对外服务工作。实行人、财、物统一管理和资源（含实验用房）共享。通过新的管理模式，力争建设成为北京大学教学实验实验室的示范基地。

三、实验室的建设与管理实行实验室建设与管理委员会负责制，实验室设主任一名、日常事物管理员三名，安全等辅助事物管理员数名。实验室主任在理论与应用地球物理研究所所长的授权下全面负责实验室的管理及运作。各成员应协助主任做好各项工作，主动完成分管的具体业务工作；经常了解各实验室及工作人员的情况，重大问题及时向主任汇报，当好主任的参谋和助手。

（一）根据学校、学院和所里的教学计划，承担和组织完成部分实验教学任务。按照“加强实践能力，培养学生创新精神”的思路，协助各系进行实验教学改革的研究。

（二）拟订实验室建设规划和年度计划，并组织实施，使实验室建设既能满足现实需要，又具有发展的潜力。

（三）完善和健全实验室的各种规章制度，包括：

- 实验用房及在用物资的管理制度；

- 经费和审核使用制度；

- 实验室工作人员的管理考核制度；

- 实验室安全、环保、卫生制度；

四、实验室主任和成员，由所里进行公开讨论，所长任命。实验室主任应由业务能力较强、有一定的实验室工作经验和组织管理能力并具有高级专业技术职称的教员担任。
    五、加强安全教育，提高安全观念，做好防火、防爆、防盗、防事故等方面的安全措施，并定期检查落实情况，保障人身和财产安全。

（一）下班离开时，要把实验室门、窗、电源、水源、气源关闭。

（二）节、假日，实验室要安排人员值班或者做好安全工作。未经实验室负责人同意，一律不得带外人进入实验室，如发现异常情况应及时处理和报告。

（三）各仪器分管人员具体负责所分管设备的安装、调试、维护及统计。熟悉仪器设备的性能，掌握操作方法，制定出所管理仪器设备的使用规章。凡出现故障、事故，分管人员需及时做好记录并报知实验室主任。实验室将查找分析原因，防止发生类似情况。如遇重大事故，实验室将报知所里、学院及学校。

（四）凡不按管理条例使用设备者，实验室将停止其使用。如造成事故，实验室将报知所里和学院，并对该使用者（包括教师和学生）及所属科研项目组做出相应处罚。

（五）由于设备分管人员管理不善或失误造成事故的，要视情节轻重，追究其相应责任。

（六）所外人员需使用设备时，同样要遵守该管理条例。

六、凡超出本实验室的实验教学计划，需要在本实验室进行实验教学的单位，需预先做好计划报我所实验室批准，并按有关规定进行管理和安排实验教学。未经批准，各实验室不得擅自安排计划外的实验教学。

七、实验室建立仪器设备使用登记制度，所有使用者须按要求详细记录使用情况。

八、在保证完成教学或科研任务的前提下,积极开展社会服务和技术开发,开展学术、技术交流活动。

九、实验实验室在学校实验室与设备管理部、地球与空间科学学院、所里的统一领导下，对实验实验室的人、财、物实行统一管理。

（一） 实验人员均为兼职，仍需参加其所属教学小组、科研小组的教学和科研活动，即所里继续负责他们的专业业务发展。

（二）实验室负责实验人员的考核。兼职实验教师的实验教学考核由实验实验室组织有关教师进行。实验室事物员要根据实验教学（包括旨在提高大学生、研究生实践技能的综合性、探索性实验和毕业论文实验的要求）的需求，保证实验室大门准时打开。按照大纲和教材要求，准备好实验，协助其他实验教师辅导学生实验，当好实验教师的助手。负责保管实验室的所有仪器设备和器材家具，做好维护保养工作。提出仪器设备的报损报废和丢失损坏器材的赔偿意见。每学期对本室的器材进行一次全面彻底清查，并填写器材统计报表。

（三）非实验教师使用实验室从事科研工作要提前向实验室预约，有科研经费的教师需有偿使用专门用于实验教学的一次性用品及其它消耗品。

十、开放实验室管理条例

为鼓励支持学生在课余时间参加开放式实验教学、科研和各类社会活动，提高实验教学水平，进一步加强素质教育，规范有序做好所里实验室的开放工作，特制定本规定。
    （一）实验室面向学生开放是高等教育培养创新人才、实现素质教育目标的客观要求。实验室开放不仅对学生技能训练，而且对培养学生的创新意识、创新精神和开拓能力具有重要作用。因此，各实验室都要力求对大学本科学生进行课外开放，提高实验室的开放率和开放内涵，最大限度地发挥教学实验资源的效益。
    （二）实验室开放内容要贯彻“因材施教、讲求实效”的原则，根据不同层次的学生和要求，确定开放内容。内容应包括：设计性、综合性和研究性实验；小发明、小制作、小论文等课外科技活动实验。提倡学生自拟实验课题，鼓励学生参与解决实际生产问题。
    （三）各开放实验室应根据学生人数的多少和实验内容做好实验准备工作，并配备一定数量的指导教师和实验技术人员参与开放工作。在实验研究过程中，指导教师应注意加强对学生实验素质与技能、创造性的科学思维方法和严谨的治学态度的培养。做好安全和开放情况记录工作。

十一、本管理条例将在执行过程中作进一步修改和完善。其解释权属理论与应用地球物理研究所。

# 七 空间物理与应用技术研究所实验室安全管理制度

一、在实验室工作的所有人员都必须坚持安全第一、预防为主的原则，都应熟悉实验室安全制度和其他有关安全的规章制度，掌握消防安全知识、安全操作规程。实验室安全负责人应定期进行安全教育和检查。实验课指导教师和研究生导师都有责任对学生进行实验前的安全教育，并要求学生遵守实验室的安全制度。

二、未经学院批准，实验室不得擅自安排院外人员做实验。新进实验室做实验的人员（含研究生、本科生、临时人员等）均须经过安全培训和考核。院外人员需经批准经培训后方可进实验室做实验。

三、实验人员应熟悉室内天然气、水、电的总开关所在位置及使用方法。遇有事故或停水、停电、停气，或用使完水、电、气时，使用者必须及时关好相应的开关。

四、实验人员应熟悉安全设施（如灭火器）的位置及使用方法：灭火器使用后不可放回原处，使用者应及时报告院安全员或院办公室进行更换，所有人员应熟悉楼内疏散通道和自己所在位置的疏散方向。

五、实验室严禁吸烟。

六、最后离开实验室的人员，有责任检查水、电安全，关好窗锁好门后再离开。

七、若发现严重安全隐患，院综合管理委员会、各系所中心负责人和实验室主任都有权要求某实验室（或学术小组）限期或停工整顿。各学术小组组长应定期对实验室进行安全检查，学术小组可指定1名安全员配合实验室主任开展安全管理工作。

八、实验室应结合具体情况为学生提供安全须知或指南。

# 八 遥感中心实验室安全管理制度

## 遥感所中心实验室工作管理章程

为了加强遥感所中心实验室的建设和管理，保障遥感所实验教学质量和科学研究水平，根据原国家教委《高等学院实验室工作规程》和学校实验室和设备管理部的《北京大学实验室工作条例》等学校的规章制度，结合我所实际情况，特制定本条例。

中心实验室是遥感所实验教学、科学研究、人才培养和技术服务的重要基地，是办学的基本条件之一，也是反映教学、科研的重要标志。不断提高实验室的实验水平，积极开展科学研究和技术开发，为科学建设和发展服务。

实验室的建设和管理：

要从遥感所实际出发，根据教学、科研的需要，统筹规划，合理设置，科学管理，实现资源共享，提高投资效益。

研究所要重视实验室队伍的建设和培养，努力建立一支技术熟练、结构合理、热心为教学科研服务的人员队伍。配备具有与完成任务相适应的实验室工作人员，专职实验技术人员与管理人员；由相应专业的副教授（或高级工程师）以上专业技术职称的人员担任实验室主任。

实验室试行主任负责制。根据各自规模大小，实验室主任、副主任，由各研究所提出人选，上报学院审定后，由学院聘任或任命。

实验室要实行科学化管理，对实验室的工作人员、物资、经费、环境状态等信息进行记录、统计和分析，及时为上级主管部门提供实验室情况的准确数据。

实验室要建立和健全各项规章制度。进入实验室的一切人员，必须严格遵守实验室的各项规章制度。

到实验室要进行教学、科研等工作，必须根据教学、科研的任务要求，经实验室主任统一安排后方可进行。使用实验仪器，要严格遵守操作规程，如发现损失、丢失时，要立即报告有关部门，以便及时处理。

实验室值班人员必须坚守岗位，认真负责，并做好交接工作。

实验室的任务：

安排落实本单位的各个专业的实验教学任务，提供优质的科研环境。充分发挥实验室的软硬件的能力，努力做到大型的服务器的数据共享，更好为本学科与科研服务。

组织好仪器设备的定期保养、维修和校准工作，提高设备的完好率，保障教学、科研工作的正常进行。

对实验室建设、布局、大型精密仪器设备购置及科学管理等方面的重大为题进行研究、论证、咨询，为研究所决策提出建议。安排实验室工作人员的培训和考核工作，组织业务培训，不断提高他们的业务水平和工作能力。

定期检查实验教学质量，督促各项工作的落实，做好工作总结和各项评比工作。组织各实验室各项安全措施的落实，防止各类事故的发生。一旦发生事故要及时报告。

遥感所中心实验室

2006年11月26日

## 遥感所中心实验室安全管理制度

中心实验室时实验教学和教学科研的重要基地，实验室安全是一切实验室工作正常进行的基本保证。为了确保实验室安全，根据实际情况，特制定本管理条例，凡进入实验室工作、学习的教工和学生必须予以遵守。

所有在实验室工作、学习的人员要牢固树立安全意识，坚持“安全第一，预防为主”的原则，遵守实验室安全管理规章制度，克服麻痹大意思想，掌握基本的安全知识和救助知识。

要坚持“谁主管，谁负责”的原则，各实验室必须与中心实验室密切配合，切实将安全责任落实到人，落实到位，落实到每一个实验室。

各实验室要经常对学生进行安全知识教育，建立健全实验室安全管理规章制度，切实保证基本的实验室安全条件和设施。对实验室安全条件和设施，要进行定期或不定期的检查，及时补充、更换失效的耗材、配件，及时发现和杜绝安全隐患。对存在重大安全隐患的实验室，必须首先撤离人员，然后尽快整改。

各个研究方向教授是所在实验室的第一安全责任人，同实验室的每个工作室都要指定专人作为安全责任人，具体负责做好所在实验室的安全工作。实验室安全负责人须协助中心实验室主任抓好本实验室的安全教育、安全检查及排除隐患等工作，并负责指导本实验室人员掌握安全器材和设施的维护和使用。

进入实验室工作和学习的人员，必须遵守实验室有关规章制度。未经实验室和设备管理人员同意不得擅自动用实验室的设备、仪器，学生实验时要服从指导，遵守仪器设备操作规程，不得违规操作或擅离职守。实验室管理人员下班前或最后一个离开实验室的人员，离开时要认真检查门窗、水、电等有关设施的关闭情况，确认安全无误后，方可离开实验室。

为保证人身安全，进入实验室的所有人员要爱护室内公共卫生，不得在实验室内进食。实验室内禁止吸烟。实验室内不得用明火取暖，严禁违章搭电或超载用电。未经许可不得私自带陌生人进入实验室。

对违章操作，忽视安全而造成火灾、污染、中毒、人身重大伤害、紧密贵重仪器和大型设备损坏等重大事故，事后实验室工作人员要保护好现场，并立即向研究所、学院和学校保卫部、实验室及设备管理部和公安部门报告。

对于工作在保密的实验室的师生员工，一定要遵守国家的保密规定，增强保密意识，严格杜绝任何泄密事件发生。

遥感所中心实验室

2006年11月26日

# 九 地空学院分馆（地球物理学系图书馆）安全管理制度

地球物理学系图书馆位于北京大学理科2号楼西连廊205号（逸夫贰楼3247为另外出口），面积400多平方米。其藏书作为北京大学图书馆藏书的一部分，为北京大学的地球物理、大气（气象）、空间物理、天文（天体物理）及地质、地理、力学、数学、环境中心、物理等相关学科的教学和科研提供优质的、高水准的、全方位的服务，时刻牢记“读者第一，服务育人”的基本原则，为把北京大学建设成为世界一流大学，为学校的学科建设和发展，做好情报服务工作。做好服务工作的前提条件之一，就是保证图书室的财产安全。

图书馆工作人员及借阅人员必须做到：

1、严格遵守治安保卫规则，提高安全防范意识，尽职尽责，监守岗位，消除各种不安全的隐患；

2、工作人员必须熟悉消防器材的使用方法及存放地点；

3、严格遵守图书室的借阅规则、阅览规则；

4、经常检查室内及周围的水、电、防火、防盗的措施落实情况；

5、经常检查消防设施有无损坏及过期；

6、严禁携带易燃、易爆、腐蚀性强的危险品进室；

7、不准许在室内吃各种食物，以免招来老鼠、蟑螂对图书造成破坏；

8、严禁在图书室内及大门外5米内吸烟或用火；

9、离室前必须检查门窗并关好门窗、断电，节假日必须关闭电总闸门。

10、发生火情或遭受盗窃，应立即拔打119报警，并向上级部门报告。

# 十 地空学院分馆（地质学系）规章制度

地质系图书馆作为北京大学图书馆重要专业分馆，馆藏地质学相关文献、地质图件专业学位论文等。现有各类专业文献5万余册，馆藏国内外主要地质专业刊物300余种，其中中文现刊200余种、外文现刊64种。本馆全方位对外开放，馆藏文献已进入校园网并实现资源共享，图书馆除对全校师生开放外，还面向社会服务，读者通过校园网可以检索本馆馆藏资源。为保证各项工作的顺利进行，图书馆制定了相应的规章和管理制度。

## 第一章 文献借阅规定

1、读者进入馆藏文献库，要用取书板，要保持书刊排架整齐，离开图书馆时请将取书板交回工作台。

2、工具书、陈列新书刊、地质图件资料不外借；若有特殊需要，需经工作人员同意方可携出复制，用后应立即归还。

3、借阅书刊凭个人“借书证”，无证者不办理借阅。

4、借期：图书一个月；合订本期刊半个月，如无预约借阅，可延续借两次。逾期不还者，按学校图书馆规定每天罚款0.2元。

5、图书馆内请勿使用手机、禁止吸烟，保持安静整洁。

## 第二章 计算机使用规定

地质学系图书馆系地球与空间科学学院图书馆的一个分馆，也是北京大学图书馆的一个分馆。

1、本馆阅览室内计算机仅供来馆师生检索校园网书目信息使用，不得用于聊天和下载安装其它软件。

2、上机时请认真操作，注意保护机器软硬件设施，不得删改计算机硬盘上的系统文件。

3、机器发生故障时，应及时报告工作人员，由工作人员进行处理。

4、对违规操作者将给以批评并取消其借阅资格两个月。

## 第三章 保密图件和资料的保管和借阅规定

地球与空间科学学院机密资料室是学校重点保密部门，该室主要保管教学和科研用的1：20万地质图，当保密资料归还时，工作人员应认真清点核查，准确无误后才可将资料归架。每年年终，要对全年地质保密图件的管理与借阅进行清点、检查。

一、地球与空间科学学院机密资料室所藏保密资料是指具有“密级”和“内部”字样的出版物以及其它保密图件。

二、本系教员凭工作证，研究生、毕业班的本科生需持指导教师的批条，方可借阅本室各类资料；本校外院、系人员需持所在院、系主任签字的批条和本人工作证或学生证方可借阅。

三、摘抄、透画保密图件资料须按规定摘抄在保密本和盖有保密图章的透明纸上，经本室同意办理手续后方可携出，用毕交回本室。

四、复印图件资料需经本室同意，若需携出室外复印，必须到学校指定的保密资料复制部门复制，其原件当日必须归还，复印件用后及时交还本室。

五、野外实习用图，学生班长需持指导教师签字的批条统一借取，工作结束后统一归还。

六、借阅人员必须妥善保管所借的各种图件资料和复印件，不得转借，涂改，损坏。如有遗失必须及时报告本室，并协助认真查找，对造成严重后果者，按国家有关法规处理。

七、每年11月20日至12月20日为本室清查保密图件资料月，外借的保密资料全部清点归还，如有特殊情况需要者，图件清点后方可续借。

## 第四章 安全管理规定

图书馆是服务与学术性公共场所，同时又是重要的防火单位。为提供一个安全、整洁、舒适的学习环境，保障教学、科研工作顺利进行，特制定图书馆安全管理规定，要求工作人员必须做到：

1、图书馆工作人员需认真学习和遵守安全保卫规章、制度，提高安全防范意识。

2、熟悉和掌握消防器材的使用方法及存放地点。

3、经常检查馆内水、电、消防灭火器等设施的状况，消除各种不安全隐患。

4、工作人员每天下班时注意巡查图书馆，确认一切安全、正常后方可离开。

5、教育进馆读者遵守图书馆的规章制度，严禁在馆内吸烟。

6、发现问题和险情及时处理并上报学院领导及相关职能部门。

# 十一 北京大学地质陈列馆地质档案馆安全制度

1、坚持安全第一，预防为主的原则，室内工作人员实行岗位安全责任制，认真执行学校安全部门制定的有关安全的规定，安全责任人要定期进行安全检查。

2、馆内严禁吸烟，消除不安全的隐患。

3、熟悉馆内电源总开关、总闸门的位置及使用方法，遇到事故及时关闭。

4、熟悉灭火器具（如沙袋、灭火器、消火栓等）的位置及使用方法，并做到定期检查。失效灭火器及时更换。

5、出现事故及时报警。

附：火警电话：校内 52119     校外 119

# 十二 逸夫贰楼安全管理制度

1、大楼门卫每晚十一点半通知提醒大家十二点准时关门。

2、所有在楼内的人员晚十一点四十前要离开，如有特殊情况必须加班的，需持导师或相关领导开具的加盖学院公章的加班条，到门卫处说明情况后，方可加班。

3、门卫人员清查楼内情况时，室内人员须出示本人证件积极配合检查。

4、严禁任何人员在楼内留宿。

5、各教室、办公室、实验室、毕业论文室不得转借他人（导师借给自己带的学生除外）。

6、不得将非本楼人员带入大楼学习、实验（有证明与协作关系者除外）。

7、不准在大楼内的所有地点使用电炉、不准在大楼内焚烧文件、信件、资料及废纸等。

8、违章处理：

⑴凡违反上述规定，来造成损失的，本着说服教育的目的，当面批评，报院存档。

⑵明知故犯且态度恶劣的要写出书面检查，院作出通报批评，报校保卫部存档。

⑶屡次违章者要作出深刻的书面检查并张贴，根据情节、态度、由所在单位作出警告、严重警告、记过处分等行政处罚，处分决定带入档案。

⑷对由此产生的损失和后果，造成经济损失的，赔偿费用由个人承担，严重违反校纪校规造成消防事件、刑事案件的，交校保卫部处理，违章者负一切责任，直至追究其法律责任。

希望在本楼工作、学习的广大师生员工及协作单位的人员理解和支持我们的工作，积极配合，尽量避免不愉快的事件发生，让我们大家共同营造一个安定、安全、和谐的学习和工作的环境。

# 十三 门卫职责

1、每天按时上、下班，不得迟到、早退。

2、平时门卫需在门厅内坚守岗位。

3、建立来访人员登记、接待人员签字制度。

4、非本楼人员，又非办事人员一律不得随便入内，外来推销人员不得入内。

5、每晚11：00——11：30按规定告知在楼人员离开，并进行巡查。

6、发现火情立即报警，能处理的要抢在第一时间抓紧处理。

7、遇突发事件及不易处理的问题，及时报楼管负责人及院办公室。

8、管理本楼各处出入门及配电室的钥匙，该钥匙未经楼管或院办负责老师允许不得随意借出。

9、严格执行公共财产出门登记制度。

要求：

1、工作认真负责、热情礼貌。

2、在岗时间认真坚守岗位，不得随便离岗，值夜班的同志12点以前不得离岗睡觉，不准空岗。

3、如果由于工作疏忽出现问题的，一律追究责任。

4、夜班值班同志夜间要巡视一次。

5、不得在工作时间聊天并做与岗位工作无关的事情。

6、在岗期间不得从事经营性活动。

# 第三部分 北京大学地球与空间科学学院 学生安全教育及管理

## 第一章 总 则

第一条 为了加强学院管理，维护正常的教学和生活秩序，保障学生人身和财物安全，促进身心健康发展，特制定本规定。

第二条 学院学生安全教育及管理的主要任务是，宣传、贯彻国家有关安全管理工作的方针、政策、法律、法规，对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，引导学生健康成长。

第三条 学院学生安全教育及管理，要以预防为主，本着保护学生、教育先行、明确责任、教管结合、实事求是、妥善处理的原则，做好教育、管理和处理工作。

## 第二章 安全教育

第四条 学院应将对学生进行安全教育作为一项经常性工作，列入学院工作的重要议事日程，加强领导。学院各部门和有关群众团体或组织要相互配合，积极开展安全教育，普及安全知识。增强学生的安全意识和法制观念，提高防范能力。

第五条 学生安全教育应根据不同专业及青年学生的特点，从学生入学到毕业，在各种教学活动和日常生活中，特别是节假日前适时进行，并善于利用发生的安全事故教育学生，防患于未然。学院应根据环境、季节及有关规定进行防盗、防火、防病、防事故等方面的教育，并使之经常化、制度化。

第六条 学院对学生进行安全教育须注重心理疏导，加强思想政治工作，教育学生注意保持健康的心理状态，帮助学生克服各种原因造成的心理障碍，把事故消除在萌芽状态。

## 第三章 安全管理

第七条 学院要做好学生日常安全管理工作，加强安全防范，建立和健全规章制度，严格管理。学院要把安全教育及管理工作纳入领导任期的责任目标，落实到年级班主任。学院应由一名院领导主要负责。

第八条 学院全体教职工要从关心学生、爱护学生出发，树立安全思想，努力做好本职工作和改善环境条件，保护学生人身和财产安全。

第九条 学生发生意外事故以及学生要求保护人身或财物安全等情况时，学院应迅速采取有效措施。

第十条 学生必须严格遵守国家法律、法规和学校各项规章制度，注意自身的人身和财物安全，防止各种事故的发生。

第十一条 学生在日常教学及各项活动中，应遵守纪律和有关规定，听从指导，服从管理；在公共场所，要遵守社会公德，增强安全防范意识，提高自我保护能力。

第十二条 学生组织集体课外活动，须经学院同意，按学院及学校规定进行。学院须认真进行安全审查，条件不具备时不得批准。

第十三条 学生应严格遵守宿舍管理的规定，自觉维护宿舍的安全与卫生，提高自我管理能力。

## 第四章 事故处理

第十四条 学生人身和财产发生一般伤害后，学院要及时调查处理，根据当事人或他人的过错，责令其赔偿损失，并给予批评教育或相应行政、纪律处分。在校园内，发生学生非正常死亡、重伤和被窃、失火等造成财产重大损害事故后，学院应迅速采取措施进行抢救、保护现场，同时加强思想政治工作，稳定情绪，恢复秩序，并协同学校有关部门妥善处理。

第十五条 学院对事故调查后认为涉及追究刑事责任的，要及时与公安部门联系，协助调查处理

第十六条 在安全管理或事故处理过程中，学院认为有必要需搜查学生住处，须报请学校及公安部门依法进行。调查处理案件中以事实为依据，不得逼供或诱供。

第十七条 重大事故发生后，学院应在第一时间向学校、所在省、直辖市、自治区有关主管部门报告，并及时通知学生家长。事故处理结束后一周内书面报告有关主管部门。

第十八条 学生未经批准擅自离校不归发生意外事故的，学院不承担责任。对擅自离校不归，学院不知去向的学生，学院应及时寻找并报告当地公安部门，及时通知学生家长。

第十九条 学院统一为学生办理人身保险。

第二十条 本暂行规定由北京大学地球与空间科学学院解释。

## 第五章 学生使用实验室管理

一、要以科学的实验态度、诚实、严肃、仔细地对待实验。

二、学生进入实验室做实验必须严格遵守实验室的规章制度，服从实验教师和实验指导教师的管理。

三、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，以防为主，杜绝事故隐患，了解各类易燃易爆品知识，了解防盗常识，掌握事故急救方法。

四、学生在实验前必须熟悉仪器设备的操作规程及注意事项，经实验教师检查合格后，才能进行实验。

五、实验时要注意安全，防止发生意外。若发生事故，应及时向实验指导教师报告，并采取相应的措施，减少事故造成的损失。

六、应能正确使用灭火器，发现火险隐患及时报告处置，发生火灾主动扑救，及时报警。

七、禁止在实验室吸烟、打闹、随地吐痰、乱扔纸屑，以及做与实验无关的活动，保持室内安静、整洁，每次实验后，要将室内打扫干净。

八、爱护仪器设备，节约水电和实验材料，不准动用与实验无关的仪器设备及其它物品，不准私自将公物拿出实验室。

九、实验进行中不得脱离岗位，必须离开时，需经实验教师同意。

十、听从实验室人员指导，按规定和格式做好原始记录，经教师审阅同意后，方可结束实验。

十一、不得将水杯、食品等物品带进实验室。

## 第六章 学生进入实验室注意事项

一、浓酸、浓碱具有强腐蚀性，用时要小心，切勿溅到皮肤和衣服上，若不慎溅上，要立即用大量的清水冲洗。

二、有机溶剂（如乙醇、乙醚、苯、丙酮等）易燃，使用时一定要远离火焰，用完后应把瓶塞塞严，放在阴凉的地方。

三、下列实验应在通风橱内进行：

1、制备具有刺激性的、恶臭的、有毒的气体（如H2S、Cl2、CO、SO2等）或进行能产生这些气体的反应。

2、加热或蒸发盐酸、硝酸和硫酸等。

四、HgCl2和氰化物有剧毒，应严格管理，不得入口或接触伤口。氰化物不能碰到酸（氰化物与酸作用放出HCN，可使人中毒）。砷酸与钡盐也有毒，不得入口。

五、用完煤气后或煤气临近中断时，应立即把煤气阀门关闭。煤气如有漏气，应立即停止实验，进行检查、维修。

六、实验完毕后，实验人员应搞好实验室卫生，并负责检查水、电、煤气、门窗是否关好。

七、实验室酸碱废液倒入废液缸，不得直接倒入下水道，以免腐蚀下水道。

## 第七章 学生自习室安全规定

教室是学生学习接受知识的重要场所之一，具有人员密集易发生危害事故的特点，为安全防范的重点场所，所以必须严格执行下列安全管理制度：
    一、教室要经常清扫室内卫生，倾倒室内垃圾，避免蚊蝇、蟑螂等害虫滋生；室内桌椅要摆放整齐，禁止杂物堆积；未经辅导员同意禁止张贴各种广告、字画、宣传单、通知。
    二、学生应当爱护教室内的各类公共设施，严禁擅自动用消防器材，破坏消防设施；教室内禁止存放易燃、易爆物品，禁止燃放烟花、爆竹，禁止吸烟、使用明火（如点蜡烛、煤油炉、酒精炉、燃烧废弃物）；禁止在电源附近堆积杂物，禁止封堵进出教室的路口。发生火灾及时疏散，及时报告老师及学院保卫处。
    三、携带教室内设施、物品出楼者，应持本人有效证件及相关证明主动到值班室登记，并接受检查；未经主管部门批准，禁止师、生在教室会见外来人员及家长，禁止师、生容留非本班人员在教室滞留。任何情况下，教室均不得留人住宿。
    四、教室门钥匙班级应指定专人保管，门窗每天落实到值日生要随时关锁好，禁止将钥匙交给非本班人员。禁止以任何借口擅自撬门破锁；任何人不得随意损坏门窗，若发现门窗损坏，班级干部有责任及时报辅导员及学院相关部门维修，同时采取相应的防范措施。
    五、教室内禁止饲养各种宠物（猫、狗、鸟等）；教室内禁止喧哗、打闹、玩球、跳舞、高音收放广播（音乐）、聚众起哄闹事等影响他人学习的行为；禁止在教室内私藏枪支、弹药、匕首、打斗械具。
    六、妥善保管好自己的财物，学生课桌内除放书籍课本、学习用品外，不准存放其他任何贵重物品（如：手机、现金、钱包、首饰、手表、随身听、计算器等）如有丢失，后果自负。
    七、教室内应做到安全用电，除正常教学用电外，不允许其他电器用电，允许使用的用电设施、器具必须是出自正规厂家生产的，有质量合格证明；规范用电，严禁私拉乱接电源，必须做到人走后切断一切电源，提高节能意识，杜绝不安全因素；
    八、教室内的照明设施及电源发生故障时，师、生不得随意拆装，应及时通知总务后勤人员维修。如有违反，造成人身伤亡的，后果自负。
    九、严禁攀爬窗户、门、护栏出入教室，不准学生在无保护措施情况下擅自登高擦洗户外窗玻璃。防止发生意外事故。
    十、师、生要自觉维护教室安全，增强安全意识和法制观念、自卫观念、互助观念，提高防范和自我管理能力及突发事件的处理能力，发现可疑人员及行为及时上报学院保卫处及相关部门。

## 第八章 学生宿舍安全管理

学生宿舍是学生集体生活、休息的场所，是学院安全工作的重点，为确保学生宿舍安全，便于学生宿舍管理，根据教育部、公安部门有关文件精神，特制订以下学生宿舍安全管理制度：

一、与室友和谐相处，爱护公物，节约水电，提高警惕，做好安全防范。

二、严禁在宿舍内使用电饭锅、电磁炉、电热杯、电热毯、电吹风、电熨斗、电褥子等违章大功率电器，不购买和使用“三无”（无中文标识、无厂名、无厂址）产品和劣质电器。严禁在宿舍内自炊行为； 
    三、严禁在宿舍内私拉乱接电线，离开宿舍前切断所有电源，拔掉所有电源插头，切实做到“人人离灯熄，断电源”；
    四、学生宿舍内使用计算机必须严格遵守消防与安全相关规定，做到“人走机关”；
    五、严禁在宿舍点蜡烛、蚊香，不乱丢烟头、不焚烧物品、纸张等使用明火行为；
    六、不在宿舍内或阳台堆放易燃易爆等危险物品；
    七、认真了解宿舍的结构和设施装备，熟悉安全通道出口，掌握基本的灭火和逃生知识，防患于未然；
    八、发现有任何存在安全隐患的情况，及时向辅导员或上级领导报告。

九、学生不得私自配置房间钥匙或更换门锁。

十、宿舍内接线板不能串联使用，且接线板需高出地面10cm。

十一、未经批准，学生不得在宿舍留宿外来人员。

十二、学生不得在校内外租房和居住，严禁夜不归宿。

十三、不得将猫、狗等宠物带入宿舍。

十四、严禁在宿舍内私管制刀具或其他违禁物品。

## 第九章 北京大学地球与空间科学学院学生宿舍安全承诺书

班级：                  宿舍（**楼**室）：

宿舍成员（如有外院同学请标明）：

班主任姓名：            办公电话：            手机：

班长姓名：              宿舍电话：            手机：

楼长姓名：              电话：

本人已知悉《北京大学学生宿舍管理规定》的全部内容，了解应当承担的全部责任和义务。

本人庄重承诺：

1.按照指定的房间、床位号住宿，未经批准不私自调换。

2.妥善保管个人现金、存折、笔记本等贵重物品，不在寝室内存放大量现金。

3.不将寝室钥匙借与他人；丢失寝室钥匙时，及时联系学宿中心，由学宿中心统一更换门锁。

4.大件电器搬出宿舍楼时，凭学生证到楼长室登记。

5.不在宿舍内从事经营性活动、收费性服务及中介代理活动。

6.不在宿舍内使用三无产品（无生产厂家、无生产日期、无商标）、无3C认证产品()；不使用电炉、电热杯、热得快、电热褥、取暖器、电热锅等存在安全隐患的电器；不在宿舍内擅自拉电线；当宿舍内的电气设施出现故障时，及时向楼长报修；假期离开宿舍前，切断宿舍内的所有电源。

7.认真了解宿舍楼的结构和设施装备，熟悉所有警报盒子和灭火器的存放地点；遇火情马上通知楼长；火情严重时拨打119报警。

8.不将违禁物品、危险物品、细菌病毒标本带入宿舍。

9.若舍友不幸患上传染性疾病，及时通知院学工办及楼长以便采取防疫措施。

10.保证在宿舍张贴本承诺书。

地球与空间科学学院学生工作办公室：62755284

校内火警：62752119      水电报修：62753319

承诺人：

2011年8月